KURŞUN CAMLI HAREKETLİ PARAVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kurşunlu paravan mobil tipte tekerlekleri üzerinde hareket kabiliyeti olan cinste olmalıdır.

Paravan çelik alt gönde üzerinde aşağı yukarı hareket edebilen akrilik kurşunlu camdan oluşmalıdır.

Alt çelik gövde 1 mm pb eşleniği, akrilik cam 0,50 mm pb eşleniği radyasyon korumasına sahip olmalıdır.

Paravanın alt çelik gövdesi en az 78 cm (en) x 104 cm (yükseklik) ebadında olmalıdır.

Akrilik camın genişliği 70 cm olup çelik gövde içinden çıkmalıdır.

Akrilik cam en alt noktada iken toplam yükseklik 115 cm, en üst noktada iken toplam yükseklik 188 cm ye kadar aşağı yukarı hareket ettirilebilmelidir.

Paravanın tekerleri söz konusu ağırlığı taşıyacak cinste sağlam ve frenli olmalıdır.

Kolay kullanım amaçlı paravan ayakları farklı açıklıkta olmalı ve bu sayede kullanıcıya yakın tarafta daha çok kullanım alanı olmalıdır.

Satıcı firmanın ISO kalite belgeleri olmalı ve teklif aşamasında kuruma sunulmalıdır.

Satıcı firma ürünlere ilişkin kurumun istemesi halinde daha önce yaptığı işlere ilişkin iş deneyim belgesi veya referans sunmalıdır.