AMELİYATHANE MASA KALKANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem ameliyathanede kullanılan masaya uygun olmalıdır.

- Sistem saçaklar en az iki bölümden oluşmalıdır.

- Sistemin masaya montaji için özel kaplamalı ve pas küf şeklinde herhangi bir tepkimeye girmeyecek özel aparatı mevcut olmalıdır.

- Sistem masaya monte edildikten sonra sağa sola ileri ve geriye hareket kabiliyeti olmalıdır. İstenildiğinde aynı mekanizma masanın sağında veya solunda kullanıma uygun olmalıdır.

- Sistemin genişliği 120 cm +-5 ve sistemin yüksekliği 60 cm +-5 şeklinde olmalıdır.

- En az koruma oranı 0,50 mm Pb eşdeğer olmalıdır.

- Giydirme şeklide yapılmış olup, masaya uygun olmalıdır.

- Masaya monte edilen sistem masanın hareketlerini engellemeyecek şekilde olacaktır.

- Masada sızıntıya yer verilmeyecek şekilde olmalıdır.

- X ray koruyucu kurşun perdenin kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni Regülasyon (AB) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmenliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır. koruyucu önlüklere ilişkin onaylanmış kuruluştan alınmış Modül C2 ve Modül B belgesi teslimat öncesi kuruma sunulmalıdır. Kurumun belgelendirme firmasına sorgulama hakkı olduğunu belgeyi sunan firmanın bilmesi ve sonuçlarını kabul etmesi gerekmektedir.

- Ürünlere ilişkin eski standartlar doğrultusunda Articel 11 A , Articel 11 B belgesi sunulmamalıdır. Bu belgeler geçerliliğini kaybetmiş olup, yeni revizyona göre belgelendirilmiş ürünlerin satışı için belgeler sunulmalıdır.

- Ürünün üretimine ait TAEK onay ve test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır.  ürünün en az %96 koruyuculuğu gösteren rapor ürünle birlikte sunulmalıdır.

- Ürüne ilişkin üretim koşulları ISO 9001:2015 standartlarında olmalıdır ve bu standartlarda olduğuna ilişkin belge sunmalıdır.